## Central de Monitoreo de Temp
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONDIS | [7 empty] | IC-CTE-F421
[8 empty] | Versión: | 2
[8 empty] | Vigencia | 2024-09-06
Equipo: CEN-MON-LABCAT |  |  | Modelo: Mondis |  |  | Edificio: | Catamarca 1242
[6 empty] | Sector: | Laboratorio
[6 empty] | Ubicación: | Catamarca 1242 - 01 - 02 - 03
N° serie: VARIOS |  |  | Marca: DSNTEC |  |  | Fecha: | 2025-10-24
Orden M:
[6 empty] | Realizó: | Henry Salinas
Instrumental utilizado |  | Marca | Modelo | N° de serie | Fecha Ult. Calibración
Termómetro |  | Madgetech | OctTemp2000 | P93230
Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda)
Inspección superada, el equipo es apto para el uso | [8 empty] | P
El equipo ha necesitado reparación | [8 empty] | NA
El equipo no está reparado. No se puede usar | [8 empty] | NA
Comentarios: | [8 empty] | NA
Puntos de inspección
8.1 | Test de Inspección y Funcionalidad
Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda
8.1.1 | Sensores | [7 empty] | P
8.1.2 | Ubicación de los sensores | [7 empty] | P
8.1.3 | Vainas de sensores | [7 empty] | P
8.1.4 | Cables UTP | [7 empty] | NA
8.1.5 | Interfaces LAN | [7 empty] | NA
8.1.6 | Fuentes de alimentación | [7 empty] | NA
8.2.1 | Características del termómetro patrón | [8 empty] | Error permitido
| Incertidumbre de calibración (Up) (Hasta -70°C) | [6 empty] | 0.18 | °C | 2
| Incertidumbre de calibración (Up) (-20.10°C) | [6 empty] | 0.14 | °C | 2
| Incertidumbre de calibración (Up) (29°C) | [6 empty] | 0.11 | °C | 2
| Resolución (rp) | [6 empty] | 0.01 | °C
8.2.2 | Características del termómetro a calibrar
| Error pèrmitido | [6 empty] | 2 | °C
| Resolución (rx) | [6 empty] | 0.0625 | °C
Ubicación Sensor | Sensor | [5 empty] | Sensor | Patron | Paso o fallo | Incertidumbre combinada expandida (Uc) | Error sistemático (ES) | Error total en la medida del termómetro a calibrar (ETtx) | Correccion | OBSERVACIONES
Sensor Mondis | 8C000005B3B69428 | [5 empty] | -16.2 | -16.2 | Paso | 0.44394 | 0.16333 | 0.60727 | -0.16333
Freezer 1 | [6 empty] | -16.2 | -16.6
Piso 1 | [6 empty] | -16.2 | -16.29
Sensor Mondis | A9000005683C5728 | [5 empty] | -18.1 | -16.75 | Paso | 1.7713 | 1.8667 | 3.638 | 1.8667
Freezer 2 | [6 empty] | -18.2 | -15.25
Piso 1 | [6 empty] | -18.1 | -16.8
Sensor Mondis | 30000005632D2828 | [5 empty] | -16.4 | -15.73 | Paso | 0.23154 | 0.69 | 0.92154 | 0.69
Freezer 3 | [6 empty] | -16.5 | -15.8
Piso 1 | [6 empty] | -16.5 | -15.8
Sensor Mondis | 0D0000075F4A1F28 | [5 empty] | -19.5 | -17.73 | Paso | 0.23154 | 1.8133 | 2.0449 | 1.8133
Freezer 4 | [6 empty] | -19.6 | -17.73
Piso 1 | [6 empty] | -19.6 | -17.8
Sensor Mondis | BC000005B4261128 | [5 empty] | -13.8 | -13.84 | Paso | 2.2925 | 0.62333 | 2.9158 | -0.62333
Freezer 5 | [6 empty] | -14.6 | -15.83
Piso 1 | [6 empty] | -14.7 | -15.3
Sensor Mondis | 680000056852A728 | [5 empty] | -12.7 | *13.1 | Paso | 1.214 | 1.4 | 2.614 | #VALUE!
Freezer 6 | [6 empty] | -12.1 | -14.1
Piso 1 | [6 empty] | -13.3 | -14.1
Sensor Mondis | 7600000C7C702628 | [5 empty] | -17.1 | -17.29 | Paso | 0.58755 | 0.17 | 0.75755 | 0.17
Freezer 7 | [6 empty] | -17.3 | -16.85
Piso 1 | [6 empty] | -17.1 | -16.85
Sensor Mondis | 0200000C79453D28 | [5 empty] | 3.1 | 3.74 | Paso | 0.34197 | 0.86 | 1.202 | 0.86
Heladera 1 | [6 empty] | 2.9 | 3.92
Piso 1 | [6 empty] | 3 | 3.92
Sensor Mondis | 1C00000C79DE9A28 | [5 empty] | 35.4 | 36.49 | Paso | 0.18515 | 1.0767 | 1.2618 | 1.0767
Baño term. 26353 | [6 empty] | 35.4 | 36.47
Piso 1 | [6 empty] | 35.4 | 36.47
Sensor Mondis | BF00080276274010 | [5 empty] | 35 | 35.29 | Paso | 0.19047 | 0.26333 | 0.4538 | 0.26333
Estufa 27500 | [6 empty] | 35 | 35.26
Piso 1 | [6 empty] | 35 | 35.24
Sensor Mondis | 7900000567979E28 | [5 empty] | 20.4 | 20.3 | Paso | 0.21698 | 0.066667 | 0.28364 | -0.066667
Ambiente | [6 empty] | 20.4 | 20.3
Piso 1 | [6 empty] | 20.4 | 20.4
Sensor Mondis | 7500000568F5B828 | [5 empty] | -18.2 | -19.95 | Paso | 1.0107 | 1.0033 | 2.014 | -1.0033
Freezer 1 | [6 empty] | -18.6 | -19.43
Piso 2 | [6 empty] | -19 | -19.43
Sensor Mondis | C500000568BF4128 | [5 empty] | -20.4 | -20.99 | Paso | 0.84333 | 0.063333 | 0.90667 | -0.063333
Freezer 2 | [6 empty] | -20.8 | -20.4
Piso 2 | [6 empty] | -20.4 | -20.4
Sensor Mondis | DC000007605B1928 | [5 empty] | 2.06 | 2.41 | Paso | 0.48896 | 0.63333 | 1.1223 | 0.63333
Heladera 1 | [6 empty] | 2.04 | 2.8
Piso 2 | [6 empty] | 2.01 | 2.8
Sensor Mondis | 1400000567D05328 | [5 empty] | 4.41 | 4.28 | Paso | 0.43437 | 0.10667 | 0.54104 | 0.10667
Heladera 2 | [6 empty] | 4.08 | 4.29
Piso 2 | [6 empty] | 4.06 | 4.3
Sensor Mondis | F100000567B8FA28 | [5 empty] | 4.61 | 4.7 | Paso | 0.16965 | 0.10333 | 0.27298 | 0.10333
Heladera 3 | [6 empty] | 4.66 | 4.8
Piso 2 | [6 empty] | 4.68 | 4.76
Sensor Mondis | 61000005A054B228 | [5 empty] | 4 | 3.5 | Paso | 0.96898 | 0.0066667 | 0.97564 | 0.0066667
Heladera 4 | [6 empty] | 3.7 | 4.21
Piso 2 | [6 empty] | 4.2 | 4.21
Sensor Mondis | 3700000568630A28 | [5 empty] | 5.2 | 4.86 | Paso | 0.60009 | 0.04 | 0.64009 | -0.04
Heladera 5 | [6 empty] | 5.2 | 5.36
Piso 2 | [6 empty] | 5.3 | 5.36
Sensor Mondis | 310001000033AA7E | [5 empty] | 45.3 | 45.3 | Paso | 0.16364 | 0.033333 | 0.19698 | -0.033333
Ambiente Humedad | [6 empty] | 45.3 | 45.3
Piso 2 | [6 empty] | 45.3 | 45.2
Sensor Mondis | D500080250F4D610 | [5 empty] | 21.5 | 21.12 | Paso | 0.21813 | 0.48667 | 0.70479 | -0.48667
Ambiente 2C | [6 empty] | 21.5 | 20.96
Piso 2 | [6 empty] | 21.5 | 20.96
Sensor Mondis | 7400000C7BB85628 | [5 empty] | -19.1 | -19.1 | Paso | 0.16364 | 0.033333 | 0.19698 | 0.033333
Freezer 1 | [6 empty] | -19.2 | -19.1
Piso 3 | [6 empty] | -19.1 | -19.1
Sensor Mondis | 3A00000567D00328 | [5 empty] | -16.5 | -14.48 | Paso | 0.63349 | 1.54 | 2.1735 | 1.54
Freezer 2 | [6 empty] | -16.3 | -14.95
Piso 3 | [6 empty] | -16.2 | -14.95
Sensor Mondis | 2F00080251061C10 | [5 empty] | .23.5 | -22.5 | Paso | 0.23118 | 1.1 | 1.3312 | #VALUE!
Freezer 3 | [6 empty] | -23.5 | -22.3
Piso 3 | [6 empty] | -23.5 | -22.4
Sensor Mondis | 4F000005A0109028 | [5 empty] | -23.1 | -20.86 | Paso | 2.5431 | 0.77333 | 3.3164 | 0.77333
Freezer 4 | [6 empty] | -23.1 | -23.05
Piso 3 | [6 empty] | -23.1 | -23.07
Sensor Mondis | EE001000002E617E | [5 empty] | -72.9 | -71.2 | Paso | 0.63254 | 1.9 | 2.5325 | 1.9
CrioFreezer 4 | [6 empty] | -73.3 | -71.5
Piso 3 | [6 empty] | -73.3 | -71.1
Sensor Mondis | 740000056723BB28 | [5 empty] | 4.4 | 5.25 | Paso | 0.63481 | 0.92167 | 1.5565 | -0.89667
Heladera 1 | [6 empty] | 4.6 | 5.66
Piso 3 | [6 empty] | 4.6
Sensor Mondis | 520000075F7FD628 | [5 empty] | 4.9 | 6.87 | Paso | 2.7178 | 1.01 | 3.7278 | -0.96
Heladera 3 | [6 empty] | 4.9 | 4.95
Piso 3 | [6 empty] | 4.9
Sensor Mondis | 2900010000337E7E | [5 empty] | 19.3 | 19.3 | Paso | 0.28304 | 0.033333 | 0.31638 | -0.033333
Ambiente Humedad | [6 empty] | 19.3 | 19.3
Piso 3 | [6 empty] | 19.5 | 19.4

## Hoja1
Error sistemático (ES) | Error total en la medida del termómetro a calibrar (ETtx)
#DIV/0! | #REF!